WRAP KAĞIDI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 50X50 ,60X60, 75X75, 90X90, 100X100, 120X120 ebatlarında olmalıdır.

- Mavi  veya yeşil renkte olmalıdır.

- Buharla veya etilenle sterilizasyona uygun olmalıdır.

- 60gr ağırlığında olmalıdır.

- Gerilim direnç kuvveti (CD) 1,6KN/M olmalıdır.

- Islak gerilim Direnç kuvveti (MD) 0,8 KN/M olmalıdır.

- Islak gerilim Direnç kuvveti (CD) 0,5 KN/M olmalıdır.

- Esneme (MD) EN-ISO 1924-2’ye göre % 11 olmalıdır.

- Esneme (CD) EN-ISO 1924-2’ye göre % 5 olmalıdır.

- Yırtılma direnci (MD) ISO 1974’e göre MN 800 olmalıdır.

- Yırtılma direnci (CD) ISO 1974’e göre MN 1000 olmalıdır.

- Yarılma çatlama direnci ISO 2758 kPa 180 olmalıdır.

- Suya Dayanıklılığı ASTM D779-03 e göre 25 s. olmalıdır.

- Kalınlık MD:EN868-2 ‘ ye göre 110mm olmalıdır.

- Kalınlık CD:EN 868-2’ye göre 135mm olmalıdır.

- Gözenek Büyüklüğü EN 868-2 EK C ye göre 25um olmalıdır.

- Özündeki suyun Ph değeri ISO 6588-2’ ye göre 7 olmalıdır.

- Sülfat içeriği ISO 9198 ‘ e göre % 0,018 olmalıdır.

- Chloroe içeriği ISO 9197-1 ‘e % 0,015 olmalıdır.

- Öz direnci BS6524’e göre 1,6x10ll olmalıdır.