KAPAMA MAKİNESİ ŞARTNAMESİ (HD 650 DL)

- Ayarlanabilir Dijital ekranı ile sıcaklık 32-428o F arasında istenilen dereceye ayarlanabilir olmalıdır.

- Kapatma makinesi istenilen dereceye gelinceye kadar rulonun kapanma güvenliği açısından kapatma işlemini başlatmamalıdır.

- Sürekli bantları ile ruloların ağız kısmında açıklık bırakmaksızın tam bir kapatma sağlamalıdır.

- Kapama işlemi yapıldığında rulonun kapanan kısmında güvenlik bantları olmalı ve gözle görünebilir olmalıdır.

- Dakikada 10 metre sürekli kapatma yapabilmelidir.

- Elektronik ısı kontrollü olmalıdır.

- Ağırlığı 33 LB olmalıdır.

- 22,4 x 10,2 x  6,3inch ölçülerinde olmalıdır.

- Gücü 500 VA olmalıdır.

- Kapatma Makinesi, üretici veya ithalatçı firma tarafından, garanti kapsamı süresince her 6 ayda bir ISO 11607-2’ ye göre kalibrasyon yapacaktır. Firmaya ait, kalibrasyonu yapmaya yetkili olduğuna dair belge ve kalibrasyonu yapacağına dair taahhütname ihale dosyasında mevcut bulunmalıdır.

- ISO 9001 ve CE Belgelerine sahip olmalıdır.

KAPAMA MAKİNESİ ŞARTNAMESİ (HD 650 DEL)

- Ayarlanabilir Dijital  ekranı ile sıcaklık 32-428o F arasında istenilen dereceye ayarlanabilir olmalıdır.

- Kapatma makinası istenilen dereceye gelinceye kadar rulonun kapanma güvenliği açısından kapatma işlemini başlatmamalıdır.

- Sürekli bantları ile ruloların ağız kısmında açıklık bırakmaksızın tam bir kapatma sağlamalıdır.

- Kapama işlemi yapıldığında rulonun kapanan kısmında güvenlik bantları olmalı ve gözle görünebilir olmalıdır.

- Dakikada 10 metre sürekli kapatma yapabilmelidir.

- Elektronik ısı kontrollü olmalıdır.

- Ağırlığı 33 LB olmalıdır.

- Sensörlüdür.

- 22,4 x 10,2 x  6,3inch ölçülerinde olmalıdır.

- Gücü 500 VA olmalıdır.

- Makine kullanılmadığı zaman yürüyen bantın kendi durdurabilme özelliği olmalıdır, poşeti switch vasıtasıyla gördüğünde tekrar çalışmaktadır.

- Kapatma Makinesi, üretici veya ithalatçı firma tarafından, garanti kapsamı süresince her 6 ayda bir ISO 11607-2’ ye göre kalibrasyon yapacaktır. Firmaya ait, kalibrasyonu yapmaya yetkili olduğuna dair belge ve kalibrasyonu yapacağına dair taahhütname ihale dosyasında mevcut bulunmalıdır.

- ISO 9001 ve CE Belgelerine sahip olmalıdır.

# SÜREKLİ FORM KAPAMA MAKİNASI

# ŞARTNAMESİ (HM 800)

- Ayarlanabilir Dijital LCD ekranı ile sıcaklık istenilen dereceye kadar ayarlanabilir olmalıdır.

- Ayarlanabilir Dijital LCD ekranı ile gerekli tüm programlanmalar yapılabilir olmalıdır.

- Programlanma Almanca, İngilizce, Fransızca, İtalyanca ve İspanyolca dillerinde olmalıdır.

- Saat ve Takvim fonksiyonları olmalıdır.

- Makine kapalı iken bile data saklama fonksiyonu olmalıdır.

- Batch sayıcısı yeniden başlatabilme özeliğine sahip olmalıdır.

- Sterilizasyon rulosu makineden çıktıktan sonra rulo üzerinde üretim, son kullanma tarihi, LOT numarası ve paketlemeyi yapan kişinin ismi ya da numarası hem yazı ile hem de grafikler ile belirtilebilir olmalıdır.

- Makine istenilen ısı derecesine gelmeden rulonun kapanma güvenliği açısından çalışmaya başlamamalıdır.

- Kapama makinesi dakikada 10 metre kapama yapabilmelidir.

- Kapanma genişliği 0,5inc olmalıdır.

- Basılması gereken yazı karakterleri ayarlanabilir olmalıdır.

- İstenildiğinde yazıcı devreden çıkarılabilir olmalıdır.

- Flex sealing system özelliğine sahip olmalıdır.

- 24,4 x 10,2 x9,5inc ebatlarında olmalıdır.

- ISO veya CE Belgelerinden birine sahip olmalıdır.

- Ağırlığı 51LB olmalıdır.

- Kapama Sıcaklığı 176 - 428 o F arasında olmalıdır.

- Gücü 500Watt olmalıdır.

- İmalatçı ve ithalatçı firma tarafından TSE’ den alınma Hizmet Yeterlilik Belgesi ve Sanayi Bakanlığı’ndan alınma satış sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi ve Garanti Belgesi’ ne haiz olmalıdır.

- Makine gövdesi tümüyle paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır.

- Kapatma Makinesi, üretici veya ithalatçı firma tarafından, garanti kapsamı süresince her 6 ayda bir ISO 11607-2’ ye göre kalibrasyon yapacaktır. Firmaya ait, kalibrasyonu yapmaya yetkili olduğuna dair belge ve kalibrasyonu yapacağına dair taahhütname ihale dosyasında mevcut bulunmalıdır.

- Üretici firmanın ithalatçı firmaya vermiş olduğu garanti belgesi olmalıdır.

# SÜREKLİ FORM KAPAMA VE BASKI MAKİNASI

# ŞARTNAMESİ (HM 850 DC)

1- Ayarlanabilir Dijital LCD ekranı ile sıcaklık istenilen dereceye kadar ayarlanabilir olmalıdır.

- Ayarlanabilir Dijital LCD ekranı ile gerekli tüm programlanmalar yapılabilir olmalıdır.

- Programlanma Almanca, İngilizce, Fransızca, İtalyanca ve İspanyolca dillerinde olmalıdır.

- Saat ve Takvim fonksiyonları olmalıdır.

- Makine kapalı iken bile data saklama fonksiyonu olmalıdır.

- Batch sayıcısı yeniden başlatabilme özelliğine sahip olmalıdır.

- Sterilizasyon rulosu makineden çıktıktan sonra rulo üzerinde üretim, son kullanma tarihi, LOT numarası ve paketlemeyi yapan kişinin ismi ya da numarası hem yazı ile hem de grafikler ile belirtilebilir olmalıdır.

- Makine istenilen ısı derecesine gelmeden rulonun kapanma güvenliği açısından çalışmaya başlamamalıdır.

- Kapama makinesi dakikada 10 metre kapama yapabilmelidir.

- Kapanma genişliği 0,5inc olmalıdır.

- Basılması gereken yazı karakterleri ayarlanabilir olmalıdır.

- İstenildiğinde yazıcı devreden çıkarılabilir olmalıdır.

- Flex sealing system özeliğine sahip olmalıdır.

- 24,4 x 10,2 x 9,5inc ebatlarında olmalıdır.

- Ağırlığı 51LB olmalıdır.

- Kapama Sıcaklığı 176-428 o F arasında olmalıdır.

- Gücü 500Watt olmalıdır.

- Makine gövdesi tümüyle paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır.

- ISO ve CE Belgelerinden birine sahip olmalıdır.

- Seal Check opsiyonu olmalıdır. Yani makinenin kapama parametrelerinin yapıştırılan rulo üzerine sayısal değerleri tarih, saat, sıcaklık derecesi, kuvvet (kapatma basıncı) yapıştırma zamanı ve yapıştırmayı kimin yaptığını gösterir biçimde olmalıdır.

- Yazıcının baskı doğrultusu 180 derece değiştirilebilir olmalıdır.

- Kapatma Makinesi, üretici veya ithalatçı firma tarafından, garanti kapsamı süresince her 6 ayda bir ISO 11607-2’ ye göre kalibrasyon yapacaktır. Firmaya ait, kalibrasyonu yapmaya yetkili olduğuna dair belge ve kalibrasyonu yapacağına dair taahhütname ihale dosyasında mevcut bulunmalıdır.

- İmalatçı ve ithalatçı firma tarafından TSE’ den alınma Hizmet Yeterlilik Belgesi ve Sanayi Bakanlığı’ndan alınma satış sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi ve Garanti Belgesi’ ne haiz olmalıdır.

SÜREKLİ FORM KAPAMA VE BASKI MAKİNESİ

ŞARTNAMESİ (3010)

- Ayarlanabilir dijital (LCD) dokunmatik rekli ekranı ile sıcaklık istenilen dereceye kadar ayarlanabilir.(Kapatma sıcaklığı 176 - 428 F arasında olmalıdır.)

- Ayarlanabilir dijital (LCD) dokunmatik renkli ekranı ile gerekli tüm programlamalar yapılabilir olmalıdır.

- Dil seçeneği olmalıdır.

- Saat ve takvim fonksiyonları olmalıdır.

- Üretim tarihi, son kullanma tarihi, kapatma hızı, kapatma sıcaklığı, kapatma basıncı, kapatma saati, LOT numarası, Personel bilgileri, CE sembolü, Steril işareti, serbest metin, barkot’tan geçen bilgi, toplam kapatma sayısı, günlük kapatma sayısı, makinenin seri numarası rulo üzerine yazılabilmelidir.

- Makine kapalı iken bile Data saklama fonksiyonu olmalıdır.

- Batch sayıcısı yeniden başlatılabilmeli özelliğine sahip olmalı.

- Sterilizasyon rulosu makineden çıktıktan sonra rulo üzerinde üretim, son kullanım tarihi, lot numarası, kullanıcı ismi yada numarası hem yazı ile hem grafikler ile belirtilebilir olmalıdır. Bu bilgiler dokunmatik renkli ekran vasıtası ile girilebilmeli, değiştirilebilmeli yada kayıt edilebilmelidir.

- Yazı karakterlerinin büyüklüğünü rulo ebadına göre otomatik ayarlamalıdır. Ayrıca rulo ebadına göre makine üzerinden ayarlama yapılmasına gerek yoktur.

- Makine istenilen sıcaklığa gelemden rulonun kapanma güvenliği açısından çalışmaya başlamamalıdır.

- Kapatma makinesi dakikada 10 metre sürekli kapatma yapabilmelidir.

- Kapatma genişliği 0.5 inç olmalıdır.

- Basılması gereken yazı karakterlerinin genişliği ve büyüklüğü ayarlanabilir olmalıdır.

- Kapatma makinesi girilen bilgileri dahili yazıcısı sayesinde rulo üzerine basabilirken istenildiğinde yazıcı kartuşun ekonomik kullanımı amacıyla yazıcı devre dışı bırakılabilmelidir.

- Flex sealing System özelliğine sahip olmalıdır. Yani tek bariyerli 12mm genişliğinde bir yapıştırma biçiminde boşluk yada hava kabarcığı bırakmadan Birbirinden farklı steril olacak malzemeleri kapatabilmek için 3 adet program seçeneğine sahip olmalıdır.

- İstenildiğinde sıcaklık ve basınç gibi parametrelerin sürekli olarak grafiksel takibine ve kontrolüne olanak sağlayacak bir özelliğe sahip olmalıdır ve bilgiler 5 gün boyunca saklanılabilir olmalıdır.

- Basit data girişi için dokunmatik ekranda çıkan klavye kullanılabilmelidir.

- Kapatılacak rulonun enine göre makine punto genişliğini otomatik olarak ayarlayacak, bu işlem manuel olarak gerçekleşmeyecektir.

- Semboller EN 980 göre paketleme yapmaya uygun olarak tasarlanmış olmalıdır.

- Kapatma makinesi paslanmaz çelik gövdeli olmalıdır.24.4*10.2*9.8 inç ebatlarında olmalıdır.

- Ağırlığı 51lb olmalıdır.

- Çıkış gücü 500 Watt olmalıdır.

- Seal Check obsiyonu olmalıdır. Yani kapatma makinesinin, kapatma parametreleri basılabilir olmalıdır.

- Kapatma makinesine harici bir barkod printerina bağlanabilmelidir. RS 232 ara bağlantısıyla.

- İmalatçı ve ithalatçı firma tarafından TSE ‘ den alınma hizmet yeri yeterlilik belgesi ve Sanayi Bakanlığından alınma satış sonrası hizmet yeterlilik belgesi ve garanti belgesine haiz olmalıdır.

- Makine gövdesi tümüyle paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır.

- Kapatma Makinesi, üretici veya ithalatçı firma tarafından, garanti kapsamı süresince her 6 ayda bir ISO 11607-2’ ye göre kalibrasyon yapacaktır. Firmaya ait, kalibrasyonu yapmaya yetkili olduğuna dair belge ve kalibrasyonu yapacağına dair taahhütname ihale dosyasında mevcut bulunmalıdır.